# UTRAZVUKOVÝ MĚŘIČ TEPLA S PRŮTOKOMĚREM

Popis výrobku :

Statický měřič tepla, měřič chladu nebo kombinovaný měřič tepla/chladu na ultrazvukovém principu. Je určen k měření spotřeby energie téměř ve všech typech instalací, kde je jako médium pro přenos energie použita voda.

Obsahuje kalkulátor, snímač průtoku a dva snímače teploty. Byl vyvinut pro měření spotřeby energie v bytech, rodinných domech, vícegeneračních

rodinných domech, bytových domech, sídlištích a menších průmyslových zařízeních. Měřič se snadno instaluje, má teplotní rozsah 2 ...180 °C a program měření s rozsahem jmenovitého průtoku od qp 0,6 m³/h do 15 m³/h.

Díky své robustní konstrukci a vysoké kvalitě je prakticky bezúdržbový a snadno se konfiguruje prostřednictvím tlačítek na přední straně měřiče.

Byl oproti předchozím generacím optimalizován. Celkový dynamický rozsah byl zvýšen na 1600:1 od nasycení po spuštění a měřič má schválený dynamický rozsah

250:1. Je tudíž zajištěno, že každou myslitelnou spotřebu lze měřit s dobře známou přesností.

Měřič je možné napájet z el. sítě nebo z baterie. Můžete zvolit malou baterii bez přepravních omezení nebo výkonnější baterii s životností 16 let. Bez ohledu na zvolené řešení je spotřeba energie měřiče nízká.

Funkce:

Objem se měří pomocí obousměrné ultrazvukové metody založené na časovém rozdílu, která má prokazatelně dlouhodobou stabilitu a přesnost.

Celkovou spotřebu tepla nebo chladu je možné zobrazit v kWh, MWh nebo GJ, vše ve tvaru na sedm nebo osm platných číslic. Displej byl speciálně navržen s důrazem na dlouhou životnost.

Pomocí tlačítek na přední straně měřiče lze nakonfigurovat celou řadu parametrů: Pozici snímače průtoku na přívodním nebo vratném potrubí, jednotku energie, primární adresu sběrnice M-Bus, zapnutí/vypnutí rádiového modulu, cílová data a podobně. Konfiguraci je možné provést na místě, což přispívá ke snížení skladových zásob a zkrácení doby instalace.

Dodává se s komunikačními moduly pro Wireless M-Bus, M-Bus a RS232. Moduly jsou k dispozici s impulsními vstupy nebo s impulsními výstupy. Kromě odečtu aktuálních hodnot je možné odečítat prostřednictvím sběrnice M-Bus programovatelné datové záznamníky měřiče.